注意事项
1. 校验台应尽量在额定压力范围内使用，禁止超压大于最大量程 2MPa；
2. 校验台应放置在平稳的操作台上使用，避免进入有腐蚀性气体及粉尘颗粒的环境中使用；
3. 压力 / 真空转换时，必须在无压状态下进行；
4. 杠杆加压（加压手柄②），应用力均匀；
5. 所有手柄与接头不能过力操作；
6. 长时间使用后，螺纹部分涂覆适量的润滑脂；
7. 长期保存，应在干燥、无腐蚀气体、防暴晒环境中。
常见问题及解决办法
	现象
	原因
	处理方法

	加压手柄下压（抬起）困难
	截止阀没有打开
	使用加压手柄加压（抽真空）时，应打开截止阀

	停止加压手柄后，压力变化大
	1. 卸压阀没有关闭 
	1. 使用加压手柄加压（抽真空）时，应该关闭卸压阀 

	
	2. 快接头中的密封圈脱落 
	2. 重新安装或更换新的密封圈 

	
	3. 压力 / 真空转换阀位置不正确
	3. 调节压力 / 真空转换阀到正确位置：压力时全部拔出；抽真空时全部推入

	微调调压困难
	1. 微调输出时，截止阀没有关闭 
	1. 微调输出时，应该关闭截止阀 

	
	2. 被检表或标准表旋紧 
	2. 旋松标准表或被检表 

	
	3. 快接头中的密封圈磨损或老化 
	3. 更换新的密封圈 

	
	4. 被检表连接螺纹端面不平整 
	4. 重新安装或更换新的密封圈 

	
	5. 被检表连接螺纹不匹配 
	5. 使用转换接头转接 

	
	6. 气路内吸入异物、妨碍阀关闭
	6. 多次加压，快速卸压，使泵内气体快速流出，带出泵内的异物
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一、技术参数
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]1、压力范围:  -0.095~6MPa   
2、温度范围: (0~50)℃      3、湿度范围: <85%
4、调节细度: 10Pa         5、安全压力:小于满量程的120%
6、传压介质：空气        7、体 积: 383mm×235mm×173mm
8、重 量：约 3.6kg
注：在大气压 0.1MPa 时，气压泵可抽真空为 - 0.095MPa 以上；在当地大气压为 P 时，气压泵可抽真空为 -(95 P/100)。
二、外形结构图
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[bookmark: OLE_LINK3]①压力/真空转换阀    ②预加压阀       ③微调手轮
[bookmark: OLE_LINK2]④接表口             ⑤泄压阀         ⑥截止阀


三、操作说明
1. 将标准表和被检表接在【接表口】④（保持被校仪表清洁、干净）；
2. 逆时针旋转打开【泄压阀】⑤；校验负压时，将【压力 / 真空转换阀】①拉出；校验正压时，将【压力 / 真空转换阀】①推进； 
3. （正压）将【微调手轮】③逆时针旋出，（负压）顺时针旋进；
4. 顺时针旋转关闭【泄压阀】⑤；
5. 手握【预加压阀】②上抬下压反复进行加压（抽真空）至所需值附近；
（当预加压阀手柄费力时，可减少上抬高度后下压；压力至 3MPa 左右时，
可通过【微调手轮】③增加至 6MPa）
6. 通过【微调手轮】③精确调至所需值；
【（正压）顺时针旋转加压，（真空）顺时针旋转降真空】
7. 回程校验，缓慢打开泄压阀⑤至所需值附近，通过微调手轮③精确调至所需值；
8. [bookmark: OLE_LINK4]校验结束后，逆时针旋转打开【泄压阀】⑤泄压，卸下被校表即可完成本次
校验。
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