注意事项

- 校验台应尽量在额定压力范围内使用，禁止超压大于最大量程 2MPa；

- 校验台应放置在平稳的操作台上使用，避免进入有腐蚀性气体及粉尘颗粒的环境中使用；

- 压力 / 真空转换时，必须在无压状态下进行；

- 杠杆加压（加压手柄②），应用力均匀；

- 所有手柄与接头不能过力操作；

- 长时间使用后，螺纹部分涂覆适量的润滑脂；

- 长期保存，应在干燥、无腐蚀气体、防暴晒环境中。

常见问题及解决办法

| 现象 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 加压手柄下压（抬起）困难 | 截止阀没有打开 | 使用加压手柄加压（抽真空）时，应打开截止阀 |
| 停止加压手柄后，压力变化大 | 1. 卸压阀没有关闭 | 1. 使用加压手柄加压（抽真空）时，应该关闭卸压阀 |
|  | 2. 快接头中的密封圈脱落 | 2. 重新安装或更换新的密封圈 |
|  | 3. 压力 / 真空转换阀位置不正确 | 3. 调节压力 / 真空转换阀到正确位置：压力时全部拔出；抽真空时全部推入 |
| 微调调压困难 | 1. 微调输出时，截止阀没有关闭 | 1. 微调输出时，应该关闭截止阀 |
|  | 2. 被检表或标准表旋紧 | 2. 旋松标准表或被检表 |
|  | 3. 快接头中的密封圈磨损或老化 | 3. 更换新的密封圈 |
|  | 4. 被检表连接螺纹端面不平整 | 4. 重新安装或更换新的密封圈 |
|  | 5. 被检表连接螺纹不匹配 | 5. 使用转换接头转接 |
|  | 6. 气路内吸入异物、妨碍阀关闭 | 6. 多次加压，快速卸压，使泵内气体快速流出，带出泵内的异物 |

521便携式气体压力泵

使

用

说

明

西安鑫仪仪表科技有限公司

一、技术参数

1、压力范围:  -0.095~6MPa

2、温度范围: (0~50)℃      3、湿度范围: <85%

4、调节细度: 10Pa         5、安全压力:小于满量程的120%

6、传压介质：空气        7、体 积: 383mm×235mm×173mm

8、重 量：约 3.6kg

注：在大气压 0.1MPa 时，气压泵可抽真空为 - 0.095MPa 以上；在当地大气压为 P 时，气压泵可抽真空为 -(95 P/100)。

二、外形结构图

①压力/真空转换阀    ②预加压阀       ③微调手轮

④接表口             ⑤泄压阀         ⑥截止阀

三、操作说明

- 将标准表和被检表接在【接表口】④（保持被校仪表清洁、干净）；

- 逆时针旋转打开【泄压阀】⑤；校验负压时，将【压力 / 真空转换阀】①拉出；校验正压时，将【压力 / 真空转换阀】①推进；

- （正压）将【微调手轮】③逆时针旋出，（负压）顺时针旋进；

- 顺时针旋转关闭【泄压阀】⑤；

- 手握【预加压阀】②上抬下压反复进行加压（抽真空）至所需值附近；

（当预加压阀手柄费力时，可减少上抬高度后下压；压力至 3MPa 左右时，

可通过【微调手轮】③增加至 6MPa）

- 通过【微调手轮】③精确调至所需值；

【（正压）顺时针旋转加压，（真空）顺时针旋转降真空】

- 回程校验，缓慢打开泄压阀⑤至所需值附近，通过微调手轮③精确调至所需值；

- 校验结束后，逆时针旋转打开【泄压阀】⑤泄压，卸下被校表即可完成本次

校验。